## Sheet1
医疗设备调研清单
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 作用 | 用途 | 配置 | 单价 | 合计
中医科 | 牵引床 | 1
中医科 | 局部熏蒸机 | 1
乳腺外科 | 乳腺治疗仪 | 1 | 利用中频电刺激、超声、红外光、熏蒸治疗四种物理因子，对患者进行物理治疗。 | 利用中频电刺激、超声、红外光、熏蒸治疗四种物理因子，对患者进行物理治疗。 | 低频电刺激功能、超声治疗功能、红外光治疗功能、熏蒸治疗功能多种功能
妇科 | 宫腔电切镜 | 2 | 开展宫腔镜手术 | 宫腔镜手术时使用 | 各类电解环
妇科 | 宫腔镜冷刀系统 | 1 | 开展宫腔镜手术，减少内膜损伤 | 宫腔镜手术时使用 | 剪刀、抓钳、分离钳、双机电棒、针
妇科 | 腹腔镜双极电凝钳 | 3 | 腹腔镜手术中止血 | 腹腔镜手术
妇科 | 腹腔镜弯分钳 | 3 | 腹腔镜手术中钳夹 | 腹腔镜手术
妇科 | 腹腔镜弯分钳（70） | 2 | 腹腔镜手术中精细分离 | 腹腔镜手术
妇科 | 腹腔镜无创组织抓钳 | 3 | 腹腔镜手术中钳夹 | 腹腔镜手术
妇科 | 腹腔镜组织抓取钳（鼠齿） | 3 | 腹腔镜手术中钳夹 | 腹腔镜手术
妇科 | 腹腔镜输卵管钳 | 1 | 腹腔镜手术中使用 | 腹腔镜手术
妇科 | 腹腔镜持针钳 | 2 | 腹腔镜手术中使用 | 腹腔镜手术
妇科 | 腹腔镜冲吸器 | 2 | 腹腔镜手术中使用 | 腹腔镜手术
围产保健科 | 超声骨密度仪 | 1 | 用于根骨测量 | 孕产妇根骨测量
超声影像科 | 常规彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 承担妇产科、儿科门诊日常超声检查任务，满足常规腹部、泌尿、妇产、浅表器官及儿科、乳腺外科常规超声诊断需求 | 1. 妇产科：妇科常规检查（子宫、附件）、产科常规产检（胎儿生长监测、羊水评估）、盆底超声等 2. 儿科：腹部脏器检查（肝、胆、胰、脾、肾）、髋关节超声、颅脑超声（前囟未闭患儿）、腹部包块筛查、泌尿系统检查等 3. 其他：甲状腺、乳腺、浅表器官、血管等常规检查 | 1. 主机：中高端彩色多普勒超声系统，具备实时动态灰阶成像及彩色多普勒血流显像功能 2. 探头配置： - 腹部探头（2-5MHz凸阵探头） - 阴道探头（5-9MHz腔内探头） - 线性高频探头（5-12MHz） - 儿科专用探头 3. 配套：彩色打印机、工作站软件、诊断报告系统 4. 辅助设备：检查床、超声耦合剂加热器等
检验科 | 全自动精子质量分析仪 | 1 | 开展不育不孕项目精液质量分析 | 1.产品组成及资质 1）设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。 2）检测项目涵盖精子检测动力学分析、形态学分析、DNA损伤分析功能。 3）内置生物显微镜为电动相衬显微镜，需具备独立的医疗器械注册证（非改装）。 2.显微镜自动控制功能 1)显微镜可自动扫描、自动聚焦采集精子动态视频与静态图像，已拍摄图像视野可坐标追溯； 2)在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差不大于0.015mm；在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm；(需提供显微镜检测报告) 3.恒温控制功能 温控范围：37.0℃±0.5℃范围内，软件显示温度与恒温板实测温度的误差为±0.2℃。 4.软通用功能： 1）可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准 5.精子质量常规分析 1)可在明场和相衬条件下进行动力学分析，自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，其符合率≥99.5%。（提供检测报告） 6.精子形态学分析 1）自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，头部异常精子个数符合率≥97%（提供检测报告） 7.精子DNA损伤分析 1) 自动扫描并自动分析视野，自动识别计数精子数≥97%、有DNA碎片精子≥84%、无DNA碎片精子≥90%（提供检测报告） 8.质控功能 1)可进行95%可信区间检验；能自动保存质控结果，绘制月度质控图曲线，并打印输出。 9.重复性 1)明场和相衬下进行精子浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤2%；精子形态学分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%；精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。（提供检测报告）。 10.稳定性 1)开机8小时内明场和相衬下进行浓度分析，精子形态学分析计数精子数，精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。（提供检测报告） 11.数据库管理 采用SQL SERVER数据库管理系统，数据存储量大，稳定可靠。软件人性化开放式设计，报告及检验项目可根据用户需求增添修改，打印报告格式可自定义设计输出。 12.检验报告 报告项目全开放、可编辑，除固定项目外，可报告项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、DNA损伤分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。 13.具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。 | 1.设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。2.彩色打印机一台
检验科 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 开展病原菌体外药敏检测 | 1.鉴定原理：采用生化反应法，对分离出的微生物进行鉴定。 2.药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。 3.具备加样模块、孵育模块、检测模块，动态法连续监测结果。 4.孵育位≥60个。（提供证明文件） 5.具备条码阅读器模块，可自动识别板卡信息，可手工录入患者信息。 检测系统： 6.板卡≥120孔，多浓度包被，可检测真实MIC值。 7.各种属细菌必须监测的药物全覆盖、折点全覆盖。 | 1.设备为全自动仪器，包含附件箱，保险丝。
检验科 | 微生物培养监测仪（血培养仪） | 1 | 诊断血流感染、菌血症。可对导致血流感染的细菌或真菌做出快速的增殖培养和准确鉴定。 | 1.检测原理：比色法。 2.培养方式：固体加热，摇摆震动恒温培养。 3.标本位：基础检测瓶位≥60个，后期可拓展至300瓶位以上。 4.样本类型：可检测临床血液、体液及痰液标本。 5.标本采集：培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血。 6.检测菌株：检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌。 7.检测时间：每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。 8.阳性报警时间：90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间4小时。 9.培养瓶种类：培养瓶种类应包含：标准需氧瓶、标准厌氧瓶、树脂需氧瓶、树脂厌氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、分枝杆菌培养瓶，不同类型瓶子具有不同颜色的瓶盖及标签标识。 | 1.微生物培养监测仪，包含计算机，交换机。
皮肤科 | 黄金微针 | 1 | 黄金微针结合微针穿刺与射频技术，精准作用于真皮层，刺激胶原新生与收缩。可紧致皮肤、淡化细纹，改善面部松弛；修复痘坑、淡化痘印，收缩粗大毛孔，提亮肤质。微创治疗，表皮损伤较轻，恢复期短。能丰富科室抗衰项目，满足求美者年轻化需求，具备良好临床应用价值。 | 1、问题性肌肤治疗：凹陷性痤疮疤痕、毛孔粗大，肤色暗淡，角质层增厚等 2、皮肤抗衰去皱：抬头纹、鱼尾纹、川字纹、法令纹、眼周皱纹、颈部细纹、妊娠纹等 3、无创紧肤，塑形
皮肤科 | 舒敏治疗仪 | 1 | 舒敏治疗仪搭配黄极光模块和电磁波修复模块，黄极光模块运用低能量光疗法进行治疗，包含590nm黄光和830nm近红外光，主要解决皮肤潮红、消炎、修复。 | 舒敏治疗仪是中胚层疗法、声光电项目、外科手术搭配联合治疗的项目，术前使用预防表麻过敏、术后搭配褪红消肿、缩短恢复期、降低色沉风险。
口腔科 | 微酸性电解质水生成器 | 1 | 口腔科诊疗用水 | 做口腔诊疗项目进入患者口腔内用水 | 控制系统、电解系统、监测系统、储存箱及耐酸碱稳压输送系统等
口腔科 | 口腔负压机 | 1 | 口腔牙椅负压吸引唾液和血液等 | 用于口腔吸引唾液和血液等，不损伤黏膜 | 含气环负压泵、不锈钢水汽分离罐、自动排污系统、细菌过滤器、触控控制系统，可适配多台牙椅同时工作，支持连续运行，具备负压稳定、降噪防回流功能
口腔科 | 口腔综合治疗椅 | 2 | 口腔诊疗必须使用 | 用于替换旧牙椅，旧牙椅超过14年，部分零件无法维修且维修成本过高 | LED手术灯，配备高速、低速手机、三用枪、强弱吸唾系统、脚踏控制器，内置水路防回吸装置，可调节椅位，配套器械台。
口腔科 | 口腔高频电刀 | 1 | 口腔科止血，手术切除包块 | 口腔高频电刀用于口腔外科切割、止血，处理牙龈修整、小肿物切除，减少术中出血，提升手术效率。 | 主机配备刀笔、多种工作电极、负极板，支持切割、凝血模式，功率可调，自带防护，可高温灭菌，满足口腔软组织手术操作。
口腔科 | 口腔种植smart钻 | 1 | 上颌窦内提升、骨密化、取自体骨，提升种植体初期稳定性，优化种植手术质量，减少植骨耗材消耗。 | 适用于上颌窦内提升、骨密化及取自体骨，可提升种植初期稳定性，减少外植骨材料使用，降低患者治疗费用，满足科室常规种植手术开展需求。 | 套多规格骨密化钻、取骨钻、肉芽清理钻，配专用高温灭菌消毒盒，支持正反转，可反复消毒复用，适配上颌窦提升等种植操作。
口腔科 | 种植机 | 1 | 种植机可精准调控转速、扭矩及冷却水量，降低骨组织热损伤，保障种植外科操作安全。 | 用于种植窝洞制备、骨修整、上颌窦提升，开展常规及复杂种植外科手术。本科室种植机使用年限已超设备上限 | 含主机、脚踏控制器、冷却供水系统、专用手机，可调节转速扭矩，配套多种手术钻头，可拆卸消毒，满足各类种植外科手术使用。
儿童保健科 | 电动pt床 | 1 | 为儿童康复治疗提供稳定、可调节的操作平台，支持康复治疗师开展精准的手法松解、体态矫正、疼痛干预等核心康复操作，适配儿童不同年龄段的身体尺寸与治疗需求 | 主要用于儿童运动康复、物理治疗（PT）全流程操作，包括痉挛肌松解、关节活动度训练、体态矫正、疼痛物理干预等临床场景，是儿童康复基础核心诊疗设备 | 五段电动升降75cm宽
儿童保健科 | COMPEX（神经肌肉电疗仪） | 2 | 通过精准的神经肌肉电刺激技术，激活患儿深层肌肉群，提升肌肉力量与运动控制能力，抑制异常肌张力，同时发挥抗炎镇痛作用，促进神经功能重塑与运动功能恢复 | 广泛应用于儿童神经康复训练、脊柱侧弯运动矫正、脑性瘫痪运动功能干预、肌张力异常调节、慢性炎症疼痛管理等场景，可作为高端康复治疗项目提升科疗效率与专业度 | compex5.0
儿童保健科 | 姿势矫正镜 | 4 | 为儿童体态与脊柱侧弯康复训练提供实时视觉反馈，帮助患儿精准感知自身动作与体态偏差，及时调整训练姿势，提升康复训练的精准度与依从性 | 应用于儿童脊柱侧弯矫正、异常体态纠正、运动功能训练等康复课程，通过镜面视觉反馈辅助患儿完成标准化训练动作，提升集体课与一对一训练的康复效果，是体态矫正康复的核心辅助设备 | 长：87cm 宽：69cm 高：191cm
儿童保健科 | 肋木架 | 1 | 儿童体态与脊柱侧弯康复训练用 | 主要用于儿童脊柱侧弯矫正体操、肩背部肌群力量训练、核心稳定性训练、体态异常纠正等康复训练场景，可适配儿童不同年龄段的训练需求，是脊柱与体态康复的核心训练设备 | 免打孔、长：100cm宽：90cm高：2270cm，带单杠
儿童保健科 | 儿童专用康复机 | 1 | 四肢肌力及运动功能训练 | 用于脑瘫、脊髓损伤、脑外伤等肢体运动障碍儿童的上下肢联动康复训练，支持被动/主动-被动/主动三种模式，覆盖零肌力早期至功能恢复期全阶段，可改善关节活动度、增强肌力与肢体协调性。 | 电磁控阻力调节（≥15级），座椅360°旋转且高度可调适配儿童体型，配备智能监测与痉挛自动缓解功能，内置游戏化交互提升配合度，具备多重安全保护机制。
儿童保健科 | 儿童阶梯 | 1 | 运动功能训练 | 用于脑瘫、发育迟缓、运动功能障碍等儿童的阶梯式康复训练，通过模拟上下楼梯动作，训练下肢肌力、平衡能力与步态协调性。支持分级台阶高度调节，适应不同功能水平儿童的渐进式训练需求，覆盖从辅助站立到独立行走的全阶段康复。 | 1. 多级可调台阶（高度5-20cm可调，≥5级），台阶面防滑处理；2. 双侧安全扶手+可拆卸护栏，保障训练安全；3. 适儿化设计，台阶宽度≥20cm，高度适配儿童步幅；
儿童保健科 | 冲击波理疗仪 | 1 | 肌肉劳损、痛点缓解 | 利用高能冲击波（气压弹道式/电磁式）作用于人体软组织及骨组织，产生机械效应、空化效应与生物刺激效应，用于肌筋膜疼痛、肌腱炎、韧带损伤、骨不连、足底筋膜炎、肩周炎等疾病的物理治疗。同时可用于康复科术后粘连松解与瘢痕软化。 | 冲击波源：电磁式或气压弹道式（能量密度≥0.06-0.40 mJ/mm²可调）； 治疗头：≥3种规格（聚焦式/散射式/笔式），适配不同治疗部位；频率调节：1-24Hz连续可调； 超声引导（可选）：内置超声成像，实现精准定位治疗；触摸屏控制，预设多种治疗方案（疼痛/骨科/康复模式）；安全保护：过温保护、压力监测、急停按钮。
儿童保健科 | 功能自行车 | 1 | 体能训练 | 用于儿童及成人的上下肢有氧康复训练，通过固定式自行车运动，改善心肺功能、增强下肢肌力与关节活动度。支持儿童/成人两种模式切换（座椅高度、踏板间距可调），适用于脑瘫、脊髓损伤、脑外伤、骨折术后等患者的下肢功能康复训练。 | 1. 电磁控阻力系统（≥16级阻力调节），支持被动/主动-被动/主动模式切换； 2. 儿童/成人双模式：座椅前后/高度可调，适配身高80-185cm； 3. 脚踏带固定装置，防止足部滑落； 4. 液晶显示屏，实时显示转速、时间、距离、卡路里消耗等数据； 5. 安全急停按钮+过载保护； 6. 静音磁控阻力，运行噪音≤45dB。
儿童保健科 | 检眼镜 | 1 | 眼科门诊基础诊疗设备 | 用于门诊眼部检查，儿童常规眼保健检查 | YZ6E检眼镜（无线）
儿童保健科 | 电耳镜 | 1 | 业务开展需求： 耳鼻喉门诊基础诊疗设备。 | 1. 外耳道检查：观察耳道红肿、湿疹、真菌感染、耵聍栓塞、异物（儿童玩具、蚊虫）、耳道破损、胆脂瘤外耳道膨出。 2. 鼓膜诊断：清晰查看鼓膜充血、内陷、穿孔、积液、钙化斑、中耳脓液，区分中耳炎（化脓性/分泌性）、鼓膜外伤。 | 5. 底部防滑脚垫，稳固放置。
儿童保健科 | 双目视力筛查仪 | 1 | （1）业务开展需求： 用途： 患者就诊前屈光综合评估及风险预测，干预后屈光综合情况的随访、评价； 婴幼儿、儿童、青少年、成人的屈光度检查； 用于6个月-6岁婴幼儿及儿童的弱视风险筛查； 4、大数据及配套管理软件对儿童、青少年视力筛查建立眼保健屈光发育电子档案； （2）创收开展需求：收费项目：屈光检查、斜视检查、眼位检查，预计可收费74元/人/次 （3）特色专科需求：国家、各级政府、相关部门对屈光档案的建立提出了明确的要求，对儿童视力状况（以屈光为主）应该及时进行筛查，筛查后，及时对儿童视力发展情况进行综合评估，建档，做到及时跟踪，以便更好地对儿童、青少年的视力风险进行综合防控。 | （一）理由： 1.我国青少年儿童近视率超过50.2%，我国儿童弱视的发病率在3-5%。 2.近视的主要筛查方式 视力表检查 屈光度测量 3.弱视的主要发病原因 斜视性弱视 屈光参差性弱视 屈光不正性弱视 4.目前用于视力检查的视力表具有如下局限性： 视力表检查对年龄有限制，至少也要三、四岁以上。6个月-3岁群体无法实行。 配合度不高导致耗时久，检查结果偏差过大，漏诊风险因素。 对自闭症、发育迟缓、听觉及语言障碍的患者无法进行检查。 结果缺乏客观性。 （二）用途： 患者就诊前屈光综合评估及风险预测，干预后屈光综合情况的随访、评价； 婴幼儿、儿童、青少年、成人的屈光度检查； 用于6个月-6岁婴幼儿及儿童的弱视风险筛查； 4、大数据及配套管理软件对儿童、青少年视力筛查建立眼保健屈光发育电子档案； | 视力筛查仪 1台 电源适配器 1个 Type-C 电源线 1条 便携主机设备包 1个 热敏打印机 1台
儿童保健科 | 自动听性脑干诱发电位仪 | 1 | 筛查婴、幼儿童的AABR听觉通路。 | 新生儿、儿童等的听觉通路筛查，测试完后设备自动给出“通过”或“未通过”结果，能全面筛查AABR的功能，弥补耳声发射（OAE）的局限。 | 1、主机：主机为彩色液晶触摸屏，可直接输入被测试者的基本信息，避免张冠李戴。可存储500个测试结果，250名被测试者的测试结果。 2、TE探头（刺激声） 3、电极线 4、ABR测试器 5、坞站（连接电脑后主机内的测试结果可批量上传至电脑存储、打印A4 报告）。 6、耳塞套件 （根据患者的耳道大小选择合适的耳塞进行测试） 7、电极片（非一次性耗材、非专机专用可替代） 8、电池
儿童保健科 | 干眼分析仪（带眼前节照相功能） | 1 | 用来客观评估泪膜三层结构、睑板腺与眼表健康，区分干眼类型、评估严重程度，指导个性化治疗与随访复查 | 干眼检测仪是眼科门诊、视光中心专用干眼综合筛查诊断设备，可一站式完成泪膜、睑板腺、眼表、角膜等多项干眼相关指标检测，快速区分水液缺乏型、蒸发过强型、混合型干眼，为干眼分型诊断、方案制定、疗效随访提供客观量化数据。 | 干眼检测仪一台，电动升降台一台，电脑一台，A4打印机一台 参数： 光学类型：带交角型双目镜筒的伽俐略放大型，上光源照明 1.功能：可用于诊断干眼严重程度，划分干眼类型 2.光源： 12V30W卤钨灯泡，搭配背景灯 2.1 红外光波长：≥850nm； 2.2 钴蓝光波长（滤色片方式）：≥425nm； 3.小型化 Placido 盘投影系统：≥23 环，内置集成红外光及可见光发射装置， ▲插杆式设计 ▲自动切换红外光及可见光，无需手动切换； 4.图像采集装置：单反数码相机，像素≥2400 万像素； 5.干眼检查项目的实现：裂隙灯+插杆式干眼检查装置+数码相机； 6.放大倍率：6.4X、10X、16X、25.6X、40X 可调。 7.照片分辨率：6000X4000像素 8.视频分辨率：1920*1080像素 9.视频帧率≥20帧/秒 10.视场直径：33mm、22.5mm 、14mm 、8.8mm、5.5mm 11.视场中心光学分辨力≥1800·N 1p/mm 12.瞳距调节范围：55mm~72mm 13.屈光度调节：-5D~+5D 14.裂隙宽度：0mm~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） 15.裂隙长度：1mm~14mm连续可调 16.光斑直径：14mm、10mm、5mm、2mm、1mm、0.2mm 17.裂隙角度：0~180由垂直到水平方向连续可调 18.裂隙倾斜角：5°、10°、15°、20°四档 19.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 20.固视标:红色/绿色 LED 21.调光方式:无极调光 二、干眼应用 1、干眼分析 1.1非侵入式泪河高度测量采用红外光检查，确保结果的准确可靠，能够帮助判断泪液的分泌量 1.2非侵入式泪膜稳定性泪膜破裂时间测量（NIBUT）。采用红外光模式确保检查结果的准确可靠性，自动计算首次与平均破裂时间，有智能眨眼提示，操作简单 ▲兼容红外光模式泪膜破裂时间测量及可见光模式泪膜破裂时间测量，满足不同使用场景需求，且均光的切换均为自动，无需手动切换 1.3脂质层形态 观察脂质层涂布形态，对脂质层质量与厚度进行多等级模板对比评估。录像帧率≥20帧/秒 1.4睑板腺分析红外光拍照，睑板腺缺失率百分比数值的量化评估。光学变倍放大，图片增强技术能更清晰观察睑板腺腺泡分布细节 1.5腺体开口观察∶光学拍摄，可观察睑板腺腺口与睑缘细微的结构变化，根据腺体开口形态对睑板腺堵塞程度进行判断 ▲1.6眼红分析∶多等级标准对比，评估鼻侧及颞侧结膜充血程度，观察血管分层状态，及时发现主要充血点； 1.7使用钴蓝光或黄色滤色片（选配件），配合高像素单反数码相机拍摄角膜染色照片，有效评估角膜损伤； 2、眼前节检查∶可对虹膜，角膜，晶状体等部位作全面裂隙光检查和拍摄，所有部位的拍摄均具备照片和1080P高清视频录像双模式； 三、一体化软件系统： 1.干眼诊断：可进行干眼类型划分及病因分析，以及干眼严重程度划分，为干 眼治疗提供诊断依据 ； 2.眼前节检查：病灶定位、测量。具备图象可放大、缩小，图象的对比度、亮度、三基色可调节，彩色转黑白等功能； 3.干眼检查系统软件：眼前节检查、眼部概况观察、干眼六项功能检查、角膜染色功能集成到一个系统软件当中，无需切换不同软件； 4.检查报告输出模式：多项干眼项目检查结果可在一份报告单上同时体现（软件一键生成报告，无需手工复制粘贴），亦可勾选项目组合生成报告。 5.多种报告输出方式：可输出WORD、PDF，保存到本地或直接打印 6.患者信息管理：有添加、查找、修改功能 ▲7.干眼评分系统：根据各项干眼检查分级结果对干眼程度进行评分，量化干眼严重程度，助力区分干眼类型
儿童保健科 | 免散瞳台式眼底照相机 | 1 | 眼底相机为眼科常规基础检查设备之一，此设备能在免散瞳条件下对视网膜和眼周组织进行彩色照相、资料存储和图片打印。此设备能够辅助眼科疾病的临床诊断和跟踪随访。 | 此设备适用于所有眼科病人，如不能散瞳的孕产妇病人 | 1、全自动免散瞳眼底相机（主机） 一台2、专业医用电动升降平台 一台 3、外接液晶显示屏及支架 一个 4、加墨式高容量彩色打印机 一台 5、Kestrel 3100 m 眼底专业采集分析系统 技术参数： 1、采集模式：免散瞳彩照/散瞳彩照 2、支持眼科远程 PACS 系统数据共享接连端口 3、操作模式：全自动/手动，无需人工调整，一键完成双眼自动拍照：自动追踪（上下左右），自动对焦（前后），自动测量，自动转换左右眼 4、对焦模式：全自动/手动 5、下巴托模式：根据眼位自动调节高度 6、拍照模式：全自动 7、曝光模式：全自动 8、免散瞳最小可照相瞳孔直径：2.8mm 9、闪光强度：自适应无级可调 10、采集模块：内置专业高清摄像头 11、眼底像分辨率：2400万像素 12、患者屈光度校正范围：无补偿透镜：±30D 13、视场角：50° 14、操作者方位：对侧、旁侧 15、显示屏：10.1寸旋转电容触摸控制屏，外接22.5寸液晶扩展显示器（可分屏显示） 16、固视标：内固视标：绿色十字，可调整任意位置 30 个以上 17、工作距离：16±2mm 18、可自动无缝拼图，拼图后视场角135° 19、图片后处理功能：亮度，色彩，对比度，病灶标注及计算，随访对比 20、PC 传输：USB，局域网，FTP，DICOM 21、采集过程全程语音导航 22、电源：100~240V 50/60Hz
儿童保健科 | 儿童营养分析仪 | 1 | （1）业务开展需求： 当前医院诊疗数据量大，营养管理效率低，对医生技术要求较高，需要专业人员操作，营养需求逐年增加，患者满意度低，急需一套高效开展儿童营养管理的流程和工具。 （2）创收开展需求： 儿童营养的管理相对来讲整个诊疗周期较长，需要持续跟进和多次复诊，每次复诊都需要进行相关的检查，带动科室收益的同时也会拉动医院检验、诊疗、药物等各方面的收入。 （3）特色专科需求： 医院的发展离不开特色项目的加持，儿童营养的高效管理能有效提升患者的依从性，提高诊疗技能，助力科室特色专科发展。 | （1）业务开展需求： 当前医院诊疗数据量大，营养管理效率低，对医生技术要求较高，需要专业人员操作，营养需求逐年增加，患者满意度低，急需一套高效开展儿童营养管理的流程和工具。 （2）创收开展需求： 儿童营养的管理相对来讲整个诊疗周期较长，需要持续跟进和多次复诊，每次复诊都需要进行相关的检查，带动科室收益的同时也会拉动医院检验、诊疗、药物等各方面的收入。 （3）特色专科需求： 医院的发展离不开特色项目的加持，儿童营养的高效管理能有效提升患者的依从性，提高诊疗技能，助力科室特色专科发展。 | 1、营养主机专用部分： 1）内置数据采集生物阻抗检测系统 2）一体化工作台 3）内置营养数据采集系统 4）内置营养分析系统 5）键盘、鼠标 6）内置医用工控机系统 7）显示屏 8）便携体成分主机 2、软件部分： 1）营养信息管理系统软件 2）手机端小程序 3）用户管理系统 4）膳食调查数据库 3、其他：打印机
儿童保健科 | 多导睡眠记录仪 | 1 | 可记录并分析脑电EEG、心电ECG、眼电EOG、肌电EMG、胸腹式呼吸运动、鼾声、脉搏、血氧饱和度、脉搏波、呼吸频率、体位等睡眠呼吸参数。通过对以上参数的记录与分析，对睡眠障碍、睡眠呼吸紊乱和睡眠呼吸暂停、低通气综合征疾病进行分析、诊断。 | 多导睡眠监测是当今睡眠医学中的一项重要新技术，是诊断睡眠障碍疾病的"金标准"，对于诊治睡眠呼吸暂停综合征及各种睡眠障碍相关疾病、保障人们健康正发挥越来越重要的作用。记录和分析睡眠，正确评估和诊断失眠：多导睡眠监测是至今唯一可以客观地、科学地、量化地记录和分析睡眠的仪器，可以了解入睡潜伏期、觉醒次数和时间、两种睡眠时相和各期睡眠比例、醒起时间和睡眠总时间等，国际上均有统一量化标准。因此可以正确评估失眠真相，并发现某些失眠的病因，如脑部病变、抑郁症、睡眠呼吸障碍、肢体异常活动动等。发现睡眠呼吸障碍：包括阻塞性和中枢性睡眠呼吸暂停综合征、良性鼾症、睡眠窒息感、睡眠呼吸急促等。临床上以习惯性响鼾伴频繁呼吸中断的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征最为多见，可引起包括心脑血管病变在内的一系列疾病。确诊某些神经系统病变：包括发作性睡病、周期性肢动症、不宁腿综合征以及各种睡眠期行为障碍疾病，如夜游症、夜惊症、夜间惊恐发作、伴随梦境的粗暴动作等。 | 1 主机 1 台 2 血氧采集器 1 个 3 血氧指套 1 4 脑电电极线(11根) 1 套 5 电极扩展器 1 个 6 胸腹呼吸带 2 根 7 胸腹呼吸导联线 2 根 8 下颌肌电电极 1 根 9 心电导联线 1 根 10 肢体导联线 2 根 11 一次性使用鼻氧管 20 根 12 热敏式口鼻气流传感器 1 根 13 锂电池(18500) 2 节 14 电池充电器 1 个 15 Type-C数据线 1 根 16 导电膏 1 个 17 磨砂膏 1 18 软件光盘 1 张 19 软件电子钥匙 1 个 20 数据传输器 1 21 摄像机及其适配器 1 个 22 收纳包 1 个 23 产品说明书 本 24 合格证 1 张 25 配置清单 1 26 电脑 1 套 27 打印机 1 套
新生儿病区 | 心电监护 | 3 | 监测生命体征 | 监测生命体征 | 适用于新生儿、有记忆功能、储电功能
新生儿病区 | 注射泵 | 3 | 静脉输液 | 静脉输液 | 输液速度精确到小数点后1位、双通道
儿科病区 | 双通道推注泵 | 6 | 控制输液速度 | 小婴儿输液使用 | 5ml--60ml空针均能使用
儿科病区 | 心电监护仪 | 3 | 监测危重患儿生命体征 | 监测危重患儿生命体征 | 婴幼儿、儿童均能使用，5导联，能监测血氧饱和度和血压
儿科病区 | 无创呼吸机（CPAP) | 1 | 辅助呼吸支持 | 呼吸衰竭患儿使用 | 含HFNC模式
产科病区 | 低频治疗仪 | 2 | 用于产妇产后子宫复旧，缓解产后、术后尿潴留等 | 用于产妇产后子宫复旧，缓解产后、术后尿潴留等
麻醉科 | 麻醉车 | 2 | 装麻醉药品等物质 | 存放麻醉药品、急救药品及耗材 | 标准医用推车，含抽屉分类收纳系统，自带静音脚轮及刹车装置，不锈钢台面，整体结构为不生锈材质，和科室现有麻醉车类似
麻醉科 | 小儿可视喉镜 | 1 | 小儿气管插管 | 小儿气管插管，尤其适用于困难气道及需减少咽喉部刺激的患儿 | 高清显示屏主机、专用小儿镜片0-1号、可充电锂电池、防水手柄
麻醉科 | 光棒 | 1 | 全麻气管插管，尤其适用于张口度小、头颈部活动受限等困难气道患者的辅助插管 | 全麻气管插管，尤其适用于张口度小、头颈部活动受限等困难气道患者 | 尺寸规格:成人常用棒体长度约350mm,外径4.5mm - 5mm ;防水、可浸泡消毒
麻醉科 | 冲击波 | 1 | 疼痛患者治疗 | 用于肩周炎、网球肘、足底筋膜炎、骨不连、骨关节炎、运动损伤等。 | 主机、治疗手柄、多规格治疗头、移动推车、耦合剂、防护用品及安全保护装置。
麻醉科 | 麻醉机 | 2 | 全身麻醉用 | 为手术患者提供全身麻醉、呼吸支持及生命体征监测 | 包含呼吸机模块、气体流量计、挥发罐接口、CO2吸收系统及基础监护功能，风箱配置成人小儿通用风箱，使用时不需要单独更换的风箱。
麻醉科 | 监护仪 | 2 | 手术中生命体征监测 | 手术及术后实时监测患者心电图、血压、血氧饱和度等生命体征 | 多参数监护模块（心电、呼吸、无创/有创血压、血氧、体温，呼末等），彩色触摸屏，声光报警系统
麻醉科 | 超声 | 1 | 超声引导下神经阻滞、动静脉穿刺置管及疼痛治疗 | 超声引导下神经阻滞、动静脉穿刺置管及疼痛治疗 | 便携式主机、高频、低频线阵探头、耦合剂、穿刺支架，相关麻醉科配套软件等
手术室 | 医用恒温箱（干温） | 1 | 精密恒温 | 恒温生理盐水、甘露醇注射液和术中冲洗液，符合手术室院感防控要求 | 精密温控，干温箱
手术室 | 腹腔镜双极电凝线 | 10 | 满足电外科手术 | 用于腹腔镜手术中需要使用双极电凝导电传递 | 腹腔镜电凝主机
手术室 | 宫腔镜单极电凝线 | 10 | 满足宫腔镜电外科手术 | 用于宫腔镜手术中需要使用单极电凝导电传递 | 宫腔镜电凝主机
手术室 | 腹部撑开器 | 1 | 手术中把腹壁、腹膜切口向两侧撑开并机械固定 | 对于妇科深层次盆腔手术时候，充分暴露手术视野 | 主框架+两侧侧翼叶片+中央压叶
手术室 | 妇科组织钳（鼠齿钳长款） | 8 | 妇科手术夹持、牵拉软组织，不易滑脱 | 牵拉固定组织边缘 | 手持器械
手术室 | 血管拉钩 | 2 | 腹部手术时候牵开、保护血管，避免误伤血管 | 妇科开腹手术处理血管、韧带、宫旁及盆腔深部血管从区域 | 手持器械
手术室 | 妇科分离结扎钳（直角钳头） | 2 | 顿性分离组织，钳夹血管、组织 | 妇科手术时提拉、暴露视野，钳夹血管 | 手持器械
手术室 | 淋巴清扫钳 | 6 | 腹部手术夹起、提起淋巴脂肪组织、顿性剥离 | 分离淋巴组织 | 手持器械

## Sheet2
医疗设备调研清单
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 报名公司1 | 报名公司2 | 报名公司3
中医科 | 牵引床 | 1 | 四川省半月科技有限公司【0.6万元】 | 四川省半月科技有限公司 产品2【2.5万元】 | 四川省佳创仟禾医疗科技有限公司【2.2万元】
中医科 | 局部熏蒸机 | 1 | 四川省半月科技有限公司【2.3万元】 | 四川省佳创仟禾医疗科技有限公司【2万元】 | 四川中科维讯智能科技有限公司【2万元】
乳腺外科 | 乳腺治疗仪 | 1
妇科 | 宫腔电切镜 | 2 | 成都川河医疗科技有限公司【10万元】 | 成都美创卓尔医疗科技有限公司【12万元】 | 沈阳沈大内窥镜有限公司【15万元】 | 四川省佳创仟禾医疗科技有限公司【22.37万元】
妇科 | 宫腔镜冷刀系统 | 1 | 成都川河医疗科技有限公司【18.5万元】 | 成都美创卓尔医疗科技有限公司【20万元】 | 成都奕远康医疗器械有限公司【18.5万元】 | 四川省佳创仟禾医疗科技有限公司【22.37万元】
妇科 | 腹腔镜双极电凝钳 | 3
妇科 | 腹腔镜弯分钳 | 3
妇科 | 腹腔镜弯分钳（70） | 2
妇科 | 腹腔镜无创组织抓钳 | 3
妇科 | 腹腔镜组织抓取钳（鼠齿） | 3
妇科 | 腹腔镜输卵管钳 | 1
妇科 | 腹腔镜持针钳 | 2
妇科 | 腹腔镜冲吸器 | 2
围产保健科 | 超声骨密度仪 | 1 | 南京科进实业有限公司【7万元 】
超声影像科 | 常规彩色多普勒超声诊断仪 | 1
检验科 | 全自动精子质量分析仪 | 1
检验科 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1
检验科 | 微生物培养监测仪（血培养仪） | 1
皮肤科 | 黄金微针 | 1
皮肤科 | 舒敏治疗仪 | 1
口腔科 | 微酸性电解质水生成器 | 1
口腔科 | 口腔负压机 | 1
口腔科 | 口腔综合治疗椅 | 2
口腔科 | 口腔高频电刀 | 1
口腔科 | 口腔种植smart钻 | 1
口腔科 | 种植机 | 1
儿童保健科 | 电动pt床 | 1
儿童保健科 | COMPEX（神经肌肉电疗仪） | 2
儿童保健科 | 姿势矫正镜 | 4
儿童保健科 | 肋木架 | 1
儿童保健科 | 儿童专用康复机 | 1
儿童保健科 | 儿童阶梯 | 1
儿童保健科 | 冲击波理疗仪 | 1
儿童保健科 | 功能自行车 | 1
儿童保健科 | 检眼镜 | 1
儿童保健科 | 电耳镜 | 1
儿童保健科 | 双目视力筛查仪 | 1
儿童保健科 | 自动听性脑干诱发电位仪 | 1
儿童保健科 | 干眼分析仪（带眼前节照相功能） | 1
儿童保健科 | 免散瞳台式眼底照相机 | 1
儿童保健科 | 儿童营养分析仪 | 1
儿童保健科 | 多导睡眠记录仪 | 1
新生儿病区 | 心电监护 | 3
新生儿病区 | 注射泵 | 3
儿科病区 | 双通道推注泵 | 6
儿科病区 | 心电监护仪 | 3
儿科病区 | 无创呼吸机（CPAP) | 1
产科病区 | 低频治疗仪 | 2
麻醉科 | 麻醉车 | 2
麻醉科 | 小儿可视喉镜 | 1
麻醉科 | 光棒 | 1
麻醉科 | 冲击波 | 1
麻醉科 | 麻醉机 | 2
麻醉科 | 监护仪 | 2
麻醉科 | 超声 | 1
手术室 | 医用恒温箱（干温） | 1
手术室 | 腹腔镜双极电凝线 | 10
手术室 | 宫腔镜单极电凝线 | 10
手术室 | 腹部撑开器 | 1
手术室 | 妇科组织钳（鼠齿钳长款） | 8
手术室 | 血管拉钩 | 2
手术室 | 妇科分离结扎钳（直角钳头） | 2
手术室 | 淋巴清扫钳 | 6

## Sheet3
医疗设备调研清单
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 作用 | 用途 | 配置
乳腺外科 | 乳腺治疗仪 | 1 | 利用中频电刺激、超声、红外光、熏蒸治疗四种物理因子，对患者进行物理治疗。 | 利用中频电刺激、超声、红外光、熏蒸治疗四种物理因子，对患者进行物理治疗。 | 低频电刺激功能、超声治疗功能、红外光治疗功能、熏蒸治疗功能多种功能
围产保健科 | 超声骨密度仪 | 1 | 用于根骨测量 | 孕产妇根骨测量
检验科 | 全自动精子质量分析仪 | 1 | 开展不育不孕项目精液质量分析 | 1.产品组成及资质 1）设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。 2）检测项目涵盖精子检测动力学分析、形态学分析、DNA损伤分析功能。 3）内置生物显微镜为电动相衬显微镜，需具备独立的医疗器械注册证（非改装）。 2.显微镜自动控制功能 1)显微镜可自动扫描、自动聚焦采集精子动态视频与静态图像，已拍摄图像视野可坐标追溯； 2)在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差不大于0.015mm；在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm；(需提供显微镜检测报告) 3.恒温控制功能 温控范围：37.0℃±0.5℃范围内，软件显示温度与恒温板实测温度的误差为±0.2℃。 4.软通用功能： 1）可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准 5.精子质量常规分析 1)可在明场和相衬条件下进行动力学分析，自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，其符合率≥99.5%。（提供检测报告） 6.精子形态学分析 1）自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，头部异常精子个数符合率≥97%（提供检测报告） 7.精子DNA损伤分析 1) 自动扫描并自动分析视野，自动识别计数精子数≥97%、有DNA碎片精子≥84%、无DNA碎片精子≥90%（提供检测报告） 8.质控功能 1)可进行95%可信区间检验；能自动保存质控结果，绘制月度质控图曲线，并打印输出。 9.重复性 1)明场和相衬下进行精子浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤2%；精子形态学分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%；精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。（提供检测报告）。 10.稳定性 1)开机8小时内明场和相衬下进行浓度分析，精子形态学分析计数精子数，精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。（提供检测报告） 11.数据库管理 采用SQL SERVER数据库管理系统，数据存储量大，稳定可靠。软件人性化开放式设计，报告及检验项目可根据用户需求增添修改，打印报告格式可自定义设计输出。 12.检验报告 报告项目全开放、可编辑，除固定项目外，可报告项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、DNA损伤分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。 13.具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。 | 1.设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。2.彩色打印机一台
检验科 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 开展病原菌体外药敏检测 | 1.鉴定原理：采用生化反应法，对分离出的微生物进行鉴定。 2.药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。 3.具备加样模块、孵育模块、检测模块，动态法连续监测结果。 4.孵育位≥60个。（提供证明文件） 5.具备条码阅读器模块，可自动识别板卡信息，可手工录入患者信息。 检测系统： 6.板卡≥120孔，多浓度包被，可检测真实MIC值。 7.各种属细菌必须监测的药物全覆盖、折点全覆盖。 | 1.设备为全自动仪器，包含附件箱，保险丝。
皮肤科 | 黄金微针 | 1 | 黄金微针结合微针穿刺与射频技术，精准作用于真皮层，刺激胶原新生与收缩。可紧致皮肤、淡化细纹，改善面部松弛；修复痘坑、淡化痘印，收缩粗大毛孔，提亮肤质。微创治疗，表皮损伤较轻，恢复期短。能丰富科室抗衰项目，满足求美者年轻化需求，具备良好临床应用价值。 | 1、问题性肌肤治疗：凹陷性痤疮疤痕、毛孔粗大，肤色暗淡，角质层增厚等 2、皮肤抗衰去皱：抬头纹、鱼尾纹、川字纹、法令纹、眼周皱纹、颈部细纹、妊娠纹等 3、无创紧肤，塑形
口腔科 | 微酸性电解质水生成器 | 1 | 口腔科诊疗用水 | 做口腔诊疗项目进入患者口腔内用水 | 控制系统、电解系统、监测系统、储存箱及耐酸碱稳压输送系统等
口腔科 | 口腔负压机 | 1 | 口腔牙椅负压吸引唾液和血液等 | 用于口腔吸引唾液和血液等，不损伤黏膜 | 含气环负压泵、不锈钢水汽分离罐、自动排污系统、细菌过滤器、触控控制系统，可适配多台牙椅同时工作，支持连续运行，具备负压稳定、降噪防回流功能
口腔科 | 口腔综合治疗椅 | 2 | 口腔诊疗必须使用 | 用于替换旧牙椅，旧牙椅超过14年，部分零件无法维修且维修成本过高 | LED手术灯，配备高速、低速手机、三用枪、强弱吸唾系统、脚踏控制器，内置水路防回吸装置，可调节椅位，配套器械台。
口腔科 | 口腔高频电刀 | 1 | 口腔科止血，手术切除包块 | 口腔高频电刀用于口腔外科切割、止血，处理牙龈修整、小肿物切除，减少术中出血，提升手术效率。 | 主机配备刀笔、多种工作电极、负极板，支持切割、凝血模式，功率可调，自带防护，可高温灭菌，满足口腔软组织手术操作。
口腔科 | 口腔种植smart钻 | 1 | 上颌窦内提升、骨密化、取自体骨，提升种植体初期稳定性，优化种植手术质量，减少植骨耗材消耗。 | 适用于上颌窦内提升、骨密化及取自体骨，可提升种植初期稳定性，减少外植骨材料使用，降低患者治疗费用，满足科室常规种植手术开展需求。 | 套多规格骨密化钻、取骨钻、肉芽清理钻，配专用高温灭菌消毒盒，支持正反转，可反复消毒复用，适配上颌窦提升等种植操作。
口腔科 | 种植机 | 1 | 种植机可精准调控转速、扭矩及冷却水量，降低骨组织热损伤，保障种植外科操作安全。 | 用于种植窝洞制备、骨修整、上颌窦提升，开展常规及复杂种植外科手术。本科室种植机使用年限已超设备上限 | 含主机、脚踏控制器、冷却供水系统、专用手机，可调节转速扭矩，配套多种手术钻头，可拆卸消毒，满足各类种植外科手术使用。
儿童保健科 | 电动pt床 | 1 | 为儿童康复治疗提供稳定、可调节的操作平台，支持康复治疗师开展精准的手法松解、体态矫正、疼痛干预等核心康复操作，适配儿童不同年龄段的身体尺寸与治疗需求 | 主要用于儿童运动康复、物理治疗（PT）全流程操作，包括痉挛肌松解、关节活动度训练、体态矫正、疼痛物理干预等临床场景，是儿童康复基础核心诊疗设备 | 五段电动升降75cm宽
儿童保健科 | COMPEX（神经肌肉电疗仪） | 2 | 通过精准的神经肌肉电刺激技术，激活患儿深层肌肉群，提升肌肉力量与运动控制能力，抑制异常肌张力，同时发挥抗炎镇痛作用，促进神经功能重塑与运动功能恢复 | 广泛应用于儿童神经康复训练、脊柱侧弯运动矫正、脑性瘫痪运动功能干预、肌张力异常调节、慢性炎症疼痛管理等场景，可作为高端康复治疗项目提升科疗效率与专业度 | compex5.0
儿童保健科 | 姿势矫正镜 | 4 | 为儿童体态与脊柱侧弯康复训练提供实时视觉反馈，帮助患儿精准感知自身动作与体态偏差，及时调整训练姿势，提升康复训练的精准度与依从性 | 应用于儿童脊柱侧弯矫正、异常体态纠正、运动功能训练等康复课程，通过镜面视觉反馈辅助患儿完成标准化训练动作，提升集体课与一对一训练的康复效果，是体态矫正康复的核心辅助设备 | 长：87cm 宽：69cm 高：191cm
儿童保健科 | 肋木架 | 1 | 儿童体态与脊柱侧弯康复训练用 | 主要用于儿童脊柱侧弯矫正体操、肩背部肌群力量训练、核心稳定性训练、体态异常纠正等康复训练场景，可适配儿童不同年龄段的训练需求，是脊柱与体态康复的核心训练设备 | 免打孔、长：100cm宽：90cm高：2270cm，带单杠
儿童保健科 | 儿童阶梯 | 1 | 运动功能训练 | 用于脑瘫、发育迟缓、运动功能障碍等儿童的阶梯式康复训练，通过模拟上下楼梯动作，训练下肢肌力、平衡能力与步态协调性。支持分级台阶高度调节，适应不同功能水平儿童的渐进式训练需求，覆盖从辅助站立到独立行走的全阶段康复。 | 1. 多级可调台阶（高度5-20cm可调，≥5级），台阶面防滑处理；2. 双侧安全扶手+可拆卸护栏，保障训练安全；3. 适儿化设计，台阶宽度≥20cm，高度适配儿童步幅；
儿童保健科 | 冲击波理疗仪 | 1 | 肌肉劳损、痛点缓解 | 利用高能冲击波（气压弹道式/电磁式）作用于人体软组织及骨组织，产生机械效应、空化效应与生物刺激效应，用于肌筋膜疼痛、肌腱炎、韧带损伤、骨不连、足底筋膜炎、肩周炎等疾病的物理治疗。同时可用于康复科术后粘连松解与瘢痕软化。 | 冲击波源：电磁式或气压弹道式（能量密度≥0.06-0.40 mJ/mm²可调）； 治疗头：≥3种规格（聚焦式/散射式/笔式），适配不同治疗部位；频率调节：1-24Hz连续可调； 超声引导（可选）：内置超声成像，实现精准定位治疗；触摸屏控制，预设多种治疗方案（疼痛/骨科/康复模式）；安全保护：过温保护、压力监测、急停按钮。
儿童保健科 | 功率自行车 | 1 | 体能训练 | 用于儿童及成人的上下肢有氧康复训练，通过固定式自行车运动，改善心肺功能、增强下肢肌力与关节活动度。支持儿童/成人两种模式切换（座椅高度、踏板间距可调），适用于脑瘫、脊髓损伤、脑外伤、骨折术后等患者的下肢功能康复训练。 | 1. 电磁控阻力系统（≥16级阻力调节），支持被动/主动-被动/主动模式切换； 2. 儿童/成人双模式：座椅前后/高度可调，适配身高80-185cm； 3. 脚踏带固定装置，防止足部滑落； 4. 液晶显示屏，实时显示转速、时间、距离、卡路里消耗等数据； 5. 安全急停按钮+过载保护； 6. 静音磁控阻力，运行噪音≤45dB。
儿童保健科 | 电耳镜 | 1 | 业务开展需求： 耳鼻喉门诊基础诊疗设备。 | 1. 外耳道检查：观察耳道红肿、湿疹、真菌感染、耵聍栓塞、异物（儿童玩具、蚊虫）、耳道破损、胆脂瘤外耳道膨出。 2. 鼓膜诊断：清晰查看鼓膜充血、内陷、穿孔、积液、钙化斑、中耳脓液，区分中耳炎（化脓性/分泌性）、鼓膜外伤。 | 5. 底部防滑脚垫，稳固放置。
儿童保健科 | 儿童营养分析仪 | 1 | （1）业务开展需求： 当前医院诊疗数据量大，营养管理效率低，对医生技术要求较高，需要专业人员操作，营养需求逐年增加，患者满意度低，急需一套高效开展儿童营养管理的流程和工具。 （2）创收开展需求： 儿童营养的管理相对来讲整个诊疗周期较长，需要持续跟进和多次复诊，每次复诊都需要进行相关的检查，带动科室收益的同时也会拉动医院检验、诊疗、药物等各方面的收入。 （3）特色专科需求： 医院的发展离不开特色项目的加持，儿童营养的高效管理能有效提升患者的依从性，提高诊疗技能，助力科室特色专科发展。 | （1）业务开展需求： 当前医院诊疗数据量大，营养管理效率低，对医生技术要求较高，需要专业人员操作，营养需求逐年增加，患者满意度低，急需一套高效开展儿童营养管理的流程和工具。 （2）创收开展需求： 儿童营养的管理相对来讲整个诊疗周期较长，需要持续跟进和多次复诊，每次复诊都需要进行相关的检查，带动科室收益的同时也会拉动医院检验、诊疗、药物等各方面的收入。 （3）特色专科需求： 医院的发展离不开特色项目的加持，儿童营养的高效管理能有效提升患者的依从性，提高诊疗技能，助力科室特色专科发展。 | 1、营养主机专用部分： 1）内置数据采集生物阻抗检测系统 2）一体化工作台 3）内置营养数据采集系统 4）内置营养分析系统 5）键盘、鼠标 6）内置医用工控机系统 7）显示屏 8）便携体成分主机 2、软件部分： 1）营养信息管理系统软件 2）手机端小程序 3）用户管理系统 4）膳食调查数据库 3、其他：打印机
儿童保健科 | 电脑验光仪 | 1 | 电脑角膜验光仪是眼科检查的必要基础设备之一，主要用于病人视力屈光度数范围的测量，是为了客观了解患者视力的球镜、散光、轴向的准确参数，可用于检查患者的屈光状态及角膜曲率,也能够对验光配镜及角膜塑形镜、白内障手术人工晶体度数计算提供有力依据。 | 一）医疗方面：电脑角膜验光仪可以帮助医生客观了解患者视力的球镜、散光、轴向的准确参数，可用于检查患者的屈光状态及角膜曲率,也能够对验光配镜及角膜塑形镜、白内障手术人工晶体度数计算提供有力依据，是开展眼科的基础设备之一。 （二）教学方面：新都区妇幼保健院属于专科三甲医院，每年有大量医师进行进修学习，电脑验光检查属于每个眼科老师必须要掌握的技能。 （三）科研方面：开展更高难度的眼科视光课题，病人首先要进行的第一项检查就是电脑角膜验光，此设备能够帮助科室完成此项检查。
儿童保健科 | 双能X射线骨龄骨密度仪 | 1 | 骨龄测定：对未成年人进行骨成熟度的评定和成年后的身高参考值预测。 临床应用： （1）检测青少年儿童身体发育的成熟度与评价； （2）预测青少年儿童成年后的身高参考值； （3）诊断生长发育延迟的矮身高儿童和甲状腺机能衰退等内分泌疾病的治疗与监控； （4）监测对生长紊乱的治疗效果。骨密度测定：是对人体骨矿物质密度（BMD）的测量。 临床应用： （1）检测受试者有无骨质疏松的危险，提供精确的骨量评估； （2）预测骨质疏松风险指数及骨折的危险性； （3）诊断骨量减少，骨质疏松症及其严重程度； （4）监测患者由于相关疾病和药物治疗引起的骨骼变化情况。 | 精准判定骨龄是开展儿童内分泌诊断和治疗的基础。双能x射线骨龄骨密度测定仪将原先医生至少需要15分钟完成的预约拍片评估工作压缩至2分内。 | 设备配套条件： （1）房屋配置等条件：220V电源即可，放置普通房间即可使用。 （2）免防护：该设备内部自带铅屏蔽，仪器外围无散射线，无需单独做防护。
儿童保健科 | 韦氏IV评估系统（大、小韦） | 1 | 韦氏四版（WISC-IV）用于评估 6–16 岁儿童总智商与四大认知维度：言语理解、知觉推理、工作记忆、加工速度。用途包含智力筛查、发育迟缓、学习困难、ADHD 等辅助诊断、特教评估。配置为 10 个核心分测验 + 5 个补充分测验，配套施测手册、题卡、记分册、计分软件。 | 对儿童、幼儿的认知功能进行全面评估和鉴定； 鉴别智力超常和智力落后； 鉴别认知能力的强项和弱项； 分析幼儿认知能力的内部差异； | 工具箱及记分册
新生儿病区 | 注射泵 | 3 | 静脉输液 | 静脉输液 | 输液速度精确到小数点后1位、双通道
儿科病区 | 双通道推注泵 | 6 | 控制输液速度 | 小婴儿输液使用 | 5ml--60ml空针均能使用
儿科病区 | 心电监护仪 | 3 | 监测危重患儿生命体征 | 监测危重患儿生命体征 | 婴幼儿、儿童均能使用，5导联，能监测血氧饱和度和血压
儿科病区 | 无创呼吸机（CPAP) | 1 | 辅助呼吸支持 | 呼吸衰竭患儿使用 | 含HFNC模式
麻醉科 | 麻醉车 | 2 | 装麻醉药品等物质 | 存放麻醉药品、急救药品及耗材 | 标准医用推车，含抽屉分类收纳系统，自带静音脚轮及刹车装置，不锈钢台面，整体结构为不生锈材质，和科室现有麻醉车类似
麻醉科 | 小儿可视喉镜 | 1 | 小儿气管插管 | 小儿气管插管，尤其适用于困难气道及需减少咽喉部刺激的患儿 | 高清显示屏主机、专用小儿镜片0-1号、可充电锂电池、防水手柄
麻醉科 | 光棒 | 1 | 全麻气管插管，尤其适用于张口度小、头颈部活动受限等困难气道患者的辅助插管 | 全麻气管插管，尤其适用于张口度小、头颈部活动受限等困难气道患者 | 尺寸规格:成人常用棒体长度约350mm,外径4.5mm - 5mm ;防水、可浸泡消毒
麻醉科 | 麻醉机 | 2 | 全身麻醉用 | 为手术患者提供全身麻醉、呼吸支持及生命体征监测 | 包含呼吸机模块、气体流量计、挥发罐接口、CO2吸收系统及基础监护功能，风箱配置成人小儿通用风箱，使用时不需要单独更换的风箱。
麻醉科 | 监护仪 | 2 | 手术中生命体征监测 | 手术及术后实时监测患者心电图、血压、血氧饱和度等生命体征 | 多参数监护模块（心电、呼吸、无创/有创血压、血氧、体温，呼末等），彩色触摸屏，声光报警系统
手术室 | 医用恒温箱（干温） | 1 | 精密恒温 | 恒温生理盐水、甘露醇注射液和术中冲洗液，符合手术室院感防控要求 | 精密温控，干温箱