## Sheet3
医疗设备调研清单
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 作用 | 用途 | 配置
乳腺外科 | 乳腺治疗仪 | 1 | 利用中频电刺激、超声、红外光、熏蒸治疗四种物理因子，对患者进行物理治疗。 | 利用中频电刺激、超声、红外光、熏蒸治疗四种物理因子，对患者进行物理治疗。 | 低频电刺激功能、超声治疗功能、红外光治疗功能、熏蒸治疗功能多种功能
围产保健科 | 超声骨密度仪 | 1 | 用于根骨测量 | 孕产妇根骨测量
检验科 | 全自动精子质量分析仪 | 1 | 开展不育不孕项目精液质量分析 | 1.产品组成及资质 1）设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。 2）检测项目涵盖精子检测动力学分析、形态学分析、DNA损伤分析功能。 3）内置生物显微镜为电动相衬显微镜，需具备独立的医疗器械注册证（非改装）。 2.显微镜自动控制功能 1)显微镜可自动扫描、自动聚焦采集精子动态视频与静态图像，已拍摄图像视野可坐标追溯； 2)在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差不大于0.015mm；在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm；(需提供显微镜检测报告) 3.恒温控制功能 温控范围：37.0℃±0.5℃范围内，软件显示温度与恒温板实测温度的误差为±0.2℃。 4.软通用功能： 1）可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准 5.精子质量常规分析 1)可在明场和相衬条件下进行动力学分析，自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，其符合率≥99.5%。（提供检测报告） 6.精子形态学分析 1）自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，头部异常精子个数符合率≥97%（提供检测报告） 7.精子DNA损伤分析 1) 自动扫描并自动分析视野，自动识别计数精子数≥97%、有DNA碎片精子≥84%、无DNA碎片精子≥90%（提供检测报告） 8.质控功能 1)可进行95%可信区间检验；能自动保存质控结果，绘制月度质控图曲线，并打印输出。 9.重复性 1)明场和相衬下进行精子浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤2%；精子形态学分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%；精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。（提供检测报告）。 10.稳定性 1)开机8小时内明场和相衬下进行浓度分析，精子形态学分析计数精子数，精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。（提供检测报告） 11.数据库管理 采用SQL SERVER数据库管理系统，数据存储量大，稳定可靠。软件人性化开放式设计，报告及检验项目可根据用户需求增添修改，打印报告格式可自定义设计输出。 12.检验报告 报告项目全开放、可编辑，除固定项目外，可报告项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、DNA损伤分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。 13.具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。 | 1.设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。2.彩色打印机一台
检验科 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 开展病原菌体外药敏检测 | 1.鉴定原理：采用生化反应法，对分离出的微生物进行鉴定。 2.药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。 3.具备加样模块、孵育模块、检测模块，动态法连续监测结果。 4.孵育位≥60个。（提供证明文件） 5.具备条码阅读器模块，可自动识别板卡信息，可手工录入患者信息。 检测系统： 6.板卡≥120孔，多浓度包被，可检测真实MIC值。 7.各种属细菌必须监测的药物全覆盖、折点全覆盖。 | 1.设备为全自动仪器，包含附件箱，保险丝。
皮肤科 | 黄金微针 | 1 | 黄金微针结合微针穿刺与射频技术，精准作用于真皮层，刺激胶原新生与收缩。可紧致皮肤、淡化细纹，改善面部松弛；修复痘坑、淡化痘印，收缩粗大毛孔，提亮肤质。微创治疗，表皮损伤较轻，恢复期短。能丰富科室抗衰项目，满足求美者年轻化需求，具备良好临床应用价值。 | 1、问题性肌肤治疗：凹陷性痤疮疤痕、毛孔粗大，肤色暗淡，角质层增厚等 2、皮肤抗衰去皱：抬头纹、鱼尾纹、川字纹、法令纹、眼周皱纹、颈部细纹、妊娠纹等 3、无创紧肤，塑形
口腔科 | 微酸性电解质水生成器 | 1 | 口腔科诊疗用水 | 做口腔诊疗项目进入患者口腔内用水 | 控制系统、电解系统、监测系统、储存箱及耐酸碱稳压输送系统等
口腔科 | 口腔负压机 | 1 | 口腔牙椅负压吸引唾液和血液等 | 用于口腔吸引唾液和血液等，不损伤黏膜 | 含气环负压泵、不锈钢水汽分离罐、自动排污系统、细菌过滤器、触控控制系统，可适配多台牙椅同时工作，支持连续运行，具备负压稳定、降噪防回流功能
口腔科 | 口腔综合治疗椅 | 2 | 口腔诊疗必须使用 | 用于替换旧牙椅，旧牙椅超过14年，部分零件无法维修且维修成本过高 | LED手术灯，配备高速、低速手机、三用枪、强弱吸唾系统、脚踏控制器，内置水路防回吸装置，可调节椅位，配套器械台。
口腔科 | 口腔高频电刀 | 1 | 口腔科止血，手术切除包块 | 口腔高频电刀用于口腔外科切割、止血，处理牙龈修整、小肿物切除，减少术中出血，提升手术效率。 | 主机配备刀笔、多种工作电极、负极板，支持切割、凝血模式，功率可调，自带防护，可高温灭菌，满足口腔软组织手术操作。
口腔科 | 口腔种植smart钻 | 1 | 上颌窦内提升、骨密化、取自体骨，提升种植体初期稳定性，优化种植手术质量，减少植骨耗材消耗。 | 适用于上颌窦内提升、骨密化及取自体骨，可提升种植初期稳定性，减少外植骨材料使用，降低患者治疗费用，满足科室常规种植手术开展需求。 | 套多规格骨密化钻、取骨钻、肉芽清理钻，配专用高温灭菌消毒盒，支持正反转，可反复消毒复用，适配上颌窦提升等种植操作。
口腔科 | 种植机 | 1 | 种植机可精准调控转速、扭矩及冷却水量，降低骨组织热损伤，保障种植外科操作安全。 | 用于种植窝洞制备、骨修整、上颌窦提升，开展常规及复杂种植外科手术。本科室种植机使用年限已超设备上限 | 含主机、脚踏控制器、冷却供水系统、专用手机，可调节转速扭矩，配套多种手术钻头，可拆卸消毒，满足各类种植外科手术使用。
儿童保健科 | 电动pt床 | 1 | 为儿童康复治疗提供稳定、可调节的操作平台，支持康复治疗师开展精准的手法松解、体态矫正、疼痛干预等核心康复操作，适配儿童不同年龄段的身体尺寸与治疗需求 | 主要用于儿童运动康复、物理治疗（PT）全流程操作，包括痉挛肌松解、关节活动度训练、体态矫正、疼痛物理干预等临床场景，是儿童康复基础核心诊疗设备 | 五段电动升降75cm宽
儿童保健科 | COMPEX（神经肌肉电疗仪） | 2 | 通过精准的神经肌肉电刺激技术，激活患儿深层肌肉群，提升肌肉力量与运动控制能力，抑制异常肌张力，同时发挥抗炎镇痛作用，促进神经功能重塑与运动功能恢复 | 广泛应用于儿童神经康复训练、脊柱侧弯运动矫正、脑性瘫痪运动功能干预、肌张力异常调节、慢性炎症疼痛管理等场景，可作为高端康复治疗项目提升科疗效率与专业度 | compex5.0
儿童保健科 | 姿势矫正镜 | 4 | 为儿童体态与脊柱侧弯康复训练提供实时视觉反馈，帮助患儿精准感知自身动作与体态偏差，及时调整训练姿势，提升康复训练的精准度与依从性 | 应用于儿童脊柱侧弯矫正、异常体态纠正、运动功能训练等康复课程，通过镜面视觉反馈辅助患儿完成标准化训练动作，提升集体课与一对一训练的康复效果，是体态矫正康复的核心辅助设备 | 长：87cm 宽：69cm 高：191cm
儿童保健科 | 肋木架 | 1 | 儿童体态与脊柱侧弯康复训练用 | 主要用于儿童脊柱侧弯矫正体操、肩背部肌群力量训练、核心稳定性训练、体态异常纠正等康复训练场景，可适配儿童不同年龄段的训练需求，是脊柱与体态康复的核心训练设备 | 免打孔、长：100cm宽：90cm高：2270cm，带单杠
儿童保健科 | 儿童阶梯 | 1 | 运动功能训练 | 用于脑瘫、发育迟缓、运动功能障碍等儿童的阶梯式康复训练，通过模拟上下楼梯动作，训练下肢肌力、平衡能力与步态协调性。支持分级台阶高度调节，适应不同功能水平儿童的渐进式训练需求，覆盖从辅助站立到独立行走的全阶段康复。 | 1. 多级可调台阶（高度5-20cm可调，≥5级），台阶面防滑处理；2. 双侧安全扶手+可拆卸护栏，保障训练安全；3. 适儿化设计，台阶宽度≥20cm，高度适配儿童步幅；
儿童保健科 | 冲击波理疗仪 | 1 | 肌肉劳损、痛点缓解 | 利用高能冲击波（气压弹道式/电磁式）作用于人体软组织及骨组织，产生机械效应、空化效应与生物刺激效应，用于肌筋膜疼痛、肌腱炎、韧带损伤、骨不连、足底筋膜炎、肩周炎等疾病的物理治疗。同时可用于康复科术后粘连松解与瘢痕软化。 | 冲击波源：电磁式或气压弹道式（能量密度≥0.06-0.40 mJ/mm²可调）； 治疗头：≥3种规格（聚焦式/散射式/笔式），适配不同治疗部位；频率调节：1-24Hz连续可调； 超声引导（可选）：内置超声成像，实现精准定位治疗；触摸屏控制，预设多种治疗方案（疼痛/骨科/康复模式）；安全保护：过温保护、压力监测、急停按钮。
儿童保健科 | 功率自行车 | 1 | 体能训练 | 用于儿童及成人的上下肢有氧康复训练，通过固定式自行车运动，改善心肺功能、增强下肢肌力与关节活动度。支持儿童/成人两种模式切换（座椅高度、踏板间距可调），适用于脑瘫、脊髓损伤、脑外伤、骨折术后等患者的下肢功能康复训练。 | 1. 电磁控阻力系统（≥16级阻力调节），支持被动/主动-被动/主动模式切换； 2. 儿童/成人双模式：座椅前后/高度可调，适配身高80-185cm； 3. 脚踏带固定装置，防止足部滑落； 4. 液晶显示屏，实时显示转速、时间、距离、卡路里消耗等数据； 5. 安全急停按钮+过载保护； 6. 静音磁控阻力，运行噪音≤45dB。
儿童保健科 | 电耳镜 | 1 | 业务开展需求： 耳鼻喉门诊基础诊疗设备。 | 1. 外耳道检查：观察耳道红肿、湿疹、真菌感染、耵聍栓塞、异物（儿童玩具、蚊虫）、耳道破损、胆脂瘤外耳道膨出。 2. 鼓膜诊断：清晰查看鼓膜充血、内陷、穿孔、积液、钙化斑、中耳脓液，区分中耳炎（化脓性/分泌性）、鼓膜外伤。 | 5. 底部防滑脚垫，稳固放置。
儿童保健科 | 儿童营养分析仪 | 1 | （1）业务开展需求： 当前医院诊疗数据量大，营养管理效率低，对医生技术要求较高，需要专业人员操作，营养需求逐年增加，患者满意度低，急需一套高效开展儿童营养管理的流程和工具。 （2）创收开展需求： 儿童营养的管理相对来讲整个诊疗周期较长，需要持续跟进和多次复诊，每次复诊都需要进行相关的检查，带动科室收益的同时也会拉动医院检验、诊疗、药物等各方面的收入。 （3）特色专科需求： 医院的发展离不开特色项目的加持，儿童营养的高效管理能有效提升患者的依从性，提高诊疗技能，助力科室特色专科发展。 | （1）业务开展需求： 当前医院诊疗数据量大，营养管理效率低，对医生技术要求较高，需要专业人员操作，营养需求逐年增加，患者满意度低，急需一套高效开展儿童营养管理的流程和工具。 （2）创收开展需求： 儿童营养的管理相对来讲整个诊疗周期较长，需要持续跟进和多次复诊，每次复诊都需要进行相关的检查，带动科室收益的同时也会拉动医院检验、诊疗、药物等各方面的收入。 （3）特色专科需求： 医院的发展离不开特色项目的加持，儿童营养的高效管理能有效提升患者的依从性，提高诊疗技能，助力科室特色专科发展。 | 1、营养主机专用部分： 1）内置数据采集生物阻抗检测系统 2）一体化工作台 3）内置营养数据采集系统 4）内置营养分析系统 5）键盘、鼠标 6）内置医用工控机系统 7）显示屏 8）便携体成分主机 2、软件部分： 1）营养信息管理系统软件 2）手机端小程序 3）用户管理系统 4）膳食调查数据库 3、其他：打印机
儿童保健科 | 电脑验光仪 | 1 | 电脑角膜验光仪是眼科检查的必要基础设备之一，主要用于病人视力屈光度数范围的测量，是为了客观了解患者视力的球镜、散光、轴向的准确参数，可用于检查患者的屈光状态及角膜曲率,也能够对验光配镜及角膜塑形镜、白内障手术人工晶体度数计算提供有力依据。 | 一）医疗方面：电脑角膜验光仪可以帮助医生客观了解患者视力的球镜、散光、轴向的准确参数，可用于检查患者的屈光状态及角膜曲率,也能够对验光配镜及角膜塑形镜、白内障手术人工晶体度数计算提供有力依据，是开展眼科的基础设备之一。 （二）教学方面：新都区妇幼保健院属于专科三甲医院，每年有大量医师进行进修学习，电脑验光检查属于每个眼科老师必须要掌握的技能。 （三）科研方面：开展更高难度的眼科视光课题，病人首先要进行的第一项检查就是电脑角膜验光，此设备能够帮助科室完成此项检查。
儿童保健科 | 双能X射线骨龄骨密度仪 | 1 | 骨龄测定：对未成年人进行骨成熟度的评定和成年后的身高参考值预测。 临床应用： （1）检测青少年儿童身体发育的成熟度与评价； （2）预测青少年儿童成年后的身高参考值； （3）诊断生长发育延迟的矮身高儿童和甲状腺机能衰退等内分泌疾病的治疗与监控； （4）监测对生长紊乱的治疗效果。骨密度测定：是对人体骨矿物质密度（BMD）的测量。 临床应用： （1）检测受试者有无骨质疏松的危险，提供精确的骨量评估； （2）预测骨质疏松风险指数及骨折的危险性； （3）诊断骨量减少，骨质疏松症及其严重程度； （4）监测患者由于相关疾病和药物治疗引起的骨骼变化情况。 | 精准判定骨龄是开展儿童内分泌诊断和治疗的基础。双能x射线骨龄骨密度测定仪将原先医生至少需要15分钟完成的预约拍片评估工作压缩至2分内。 | 设备配套条件： （1）房屋配置等条件：220V电源即可，放置普通房间即可使用。 （2）免防护：该设备内部自带铅屏蔽，仪器外围无散射线，无需单独做防护。
儿童保健科 | 韦氏IV评估系统（大、小韦） | 1 | 韦氏四版（WISC-IV）用于评估 6–16 岁儿童总智商与四大认知维度：言语理解、知觉推理、工作记忆、加工速度。用途包含智力筛查、发育迟缓、学习困难、ADHD 等辅助诊断、特教评估。配置为 10 个核心分测验 + 5 个补充分测验，配套施测手册、题卡、记分册、计分软件。 | 对儿童、幼儿的认知功能进行全面评估和鉴定； 鉴别智力超常和智力落后； 鉴别认知能力的强项和弱项； 分析幼儿认知能力的内部差异； | 工具箱及记分册
新生儿病区 | 注射泵 | 3 | 静脉输液 | 静脉输液 | 输液速度精确到小数点后1位、双通道
儿科病区 | 双通道推注泵 | 6 | 控制输液速度 | 小婴儿输液使用 | 5ml--60ml空针均能使用
儿科病区 | 心电监护仪 | 3 | 监测危重患儿生命体征 | 监测危重患儿生命体征 | 婴幼儿、儿童均能使用，5导联，能监测血氧饱和度和血压
儿科病区 | 无创呼吸机（CPAP) | 1 | 辅助呼吸支持 | 呼吸衰竭患儿使用 | 含HFNC模式
麻醉科 | 麻醉车 | 2 | 装麻醉药品等物质 | 存放麻醉药品、急救药品及耗材 | 标准医用推车，含抽屉分类收纳系统，自带静音脚轮及刹车装置，不锈钢台面，整体结构为不生锈材质，和科室现有麻醉车类似
麻醉科 | 小儿可视喉镜 | 1 | 小儿气管插管 | 小儿气管插管，尤其适用于困难气道及需减少咽喉部刺激的患儿 | 高清显示屏主机、专用小儿镜片0-1号、可充电锂电池、防水手柄
麻醉科 | 光棒 | 1 | 全麻气管插管，尤其适用于张口度小、头颈部活动受限等困难气道患者的辅助插管 | 全麻气管插管，尤其适用于张口度小、头颈部活动受限等困难气道患者 | 尺寸规格:成人常用棒体长度约350mm,外径4.5mm - 5mm ;防水、可浸泡消毒
麻醉科 | 麻醉机 | 2 | 全身麻醉用 | 为手术患者提供全身麻醉、呼吸支持及生命体征监测 | 包含呼吸机模块、气体流量计、挥发罐接口、CO2吸收系统及基础监护功能，风箱配置成人小儿通用风箱，使用时不需要单独更换的风箱。
麻醉科 | 监护仪 | 2 | 手术中生命体征监测 | 手术及术后实时监测患者心电图、血压、血氧饱和度等生命体征 | 多参数监护模块（心电、呼吸、无创/有创血压、血氧、体温，呼末等），彩色触摸屏，声光报警系统
手术室 | 医用恒温箱（干温） | 1 | 精密恒温 | 恒温生理盐水、甘露醇注射液和术中冲洗液，符合手术室院感防控要求 | 精密温控，干温箱